飞利浦3DRA实时三维血管成像影像工作站项目需求

本项目采购飞利浦DSA高级三维后处理工作站1套，配套医院现有飞利浦数字减影血管造影机（DSA）使用。工作站须包含3DRA三维旋转血管造影重建模块、，用于神经介入、外周介入、肿瘤介入等手术的术前评估、手术规划、术中实时导航、术后疗效评估。

| 高级三维图像处理工作站 |  |
| --- | --- |
| 1 | 有独立的原装进口三维重建工作站硬件和软件 |
| 2 | 机架旋转速度≥55度/秒，覆盖范围≥240度 |
| 3 | 机架可在头位及侧位进行三维采集 |
| 4 | 旋转采集数据能够自动传输至工作站并自动重建，整个过程无需人为参与 |
| 5 | 具有体积/表面重建,最大密度投影、虚拟支架、 虚拟内窥镜、模拟机架位、钙化斑成像、透明血管成像功能 |
| 6 | 具有局部放大重建 |
| 7 | 具有专用脊柱三维采集程序及脊柱重建功能 |
| 8 | 具有钙化斑块重建 |
| 9 | 具有距离测量、体积测量功能 |
| 10 | 具有三维自动血管分析 |
| 11 | 具有动脉瘤自动分析、导管头模拟塑形功能 |
| 12 | 仅造影序列便可重建出三维图像;无需蒙片序列;减少曝光,加快手术进程 |

工作站必须与院内现有DSA设备原厂同源兼容，可直接读取DSA原始旋转容积造影数据，实现3D重建、满足介入临床诊疗需求。